ProDAQ 3510 16通道，16位的数模转换功能卡

概述

ProDAQ 3510模数转换功能卡是一款高集成度的ProDAQ卡，它可以安装在ProDAQ主板上。

这高密度的功能卡包含16个独立16位数模转换通道。每个通道具有自己的数模转换器。ProDAQ 3510功能卡是专门为直流，低频和电流回路的场合设计。

ProDAQ 3510 有7种不同的标准版本，0到10V 、-10V到+10V、-20到20三种不同的电压版本以及一个电流版本4到20mA，或0到20mA或0到24mA。其他的输出范围可以按需要获得。

所有的电压输出有连续的短路保护。所有的电流输出有过压保护。由于VXI总线电源规格支持的限制，如果在多个通道上使用高电流，则主板上可以安装的DAC卡的数量可能会受到限制。

ProDAQ 3510 DAC功能卡提供WIN95和WINNT架构的VXI plug&play驱动。

规格

| 采样 |
| --- |
| 分辨率 | 16位 |
| 通道数 | 16 |
| 输出特性 3510-Ax/-Bx (电压版本) |
| 输出范围 | 0-5V, 0-10V,0-20V, ±5V, ±10V, ±20V |
| 输出电流 | 5 mA （每通道） |
| 输出耦合 | 直流 |
| 截止频率 | 280Hz |
| 输出阻抗 | 最大不超过0.05Ω |
| 置位时间 | < 5 msec to 0.1% FSR （阻性负载） |
| 偏移(补偿)电压 | < 1mV 一般 (已校准) |
| 精度 | < ±(0.01Setting % + 1.5 LSB) |
| 电流消耗 | 电压（V） | 电流（mA） |
|  | +24 | 100 |
|  | +12 | 100 |
|  | +5 | 150 |
|  | -12 | 100 |
|  | -24 | 100 |
| 3510-CC (电流版本) |
| 输出范围 | 0-20mA, 0-24mA (过压功能), 4-20mA |
| 电流回路顺从电压 | 21.5V |
| 输出滤波器带宽 | 100Hz |
| 输出阻抗 | 25Ω |
| 输出保护 | 二极管箝位24V |
| 稳定时间 | 3.5毫秒500Ω独立负载 |
| 电流补偿 | 一般为+9µA |
| 精度 | 一般为满刻度偏转的0.16% |
| 非线性输出 | 最大0.012% |
| 电流消耗 | 电压（V） | 电流（mA ） |
|  | +24 | 80 |
|  | -24 | 80 |
|  | +5 | 120 |
| 前面板 I/O |
| 连接器 | 50引脚 SCSI排母 |
| 物理特性 |
| 尺寸规格 | 230 x 53 mm |
| 重量 | 79g |
| 使用环境 |
| 温度 | 0°C to +50°C (工作时)；-40°C to +70°C (仅存储) |
| 湿度 | 10% - 90% （无冷凝） |
| 预热时间 | 小于30分钟 |
| 支持 |
| 软件支持 | 支持 Microsoft Windows, VxWorks, and Linux的驱动。联系Bustec公司了解更多信息。 |
| 配置 | 卡可以厂家安装或由用户现场安装 |
| 保修期 | 12个月（另外付费可延保） |